Přenosné pH metry

| Specifikace / model | MW100 | MW101 | MW102 pH/teplota | MW801 pH/vodivost/TDS | MW802 pH/vodivost/TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozsah | 0,0 až 14,0 | 0,0 až 14,0 | - 2,00 až 16,00 - 5 °C až 70 °C | 0,0 až 14,0 pH 0 až 1990 µS/cm 0 až 1990 ppm | 0,00 až 14,00 pH 0,00 až 6,00 mS/cm 0 až 4000 ppm |
| Rozlišení | 0,1 pH | 0,01 pH | 0,01 pH 0,1 °C | 0,1 pH 10 µS/cm 10 ppm | 0,10 pH 0,1 mS/cm 10 ppm |
| Přesnost při 25 °C | ± 0,2 pH | ± 0,2 pH | ± 0,2 pH ± 0,5 °C | ± 0,2 pH 2 % celé stupnice | ± 0,20 pH 2 % celé stupnice |
| Typická ECM odchylka |  |  | ± 0,2 pH ± 0,5 °C |  |  |
| Teplotní kompenzace | není | Manuální0 – 50 °C | Manuální0 – 70 °C |  |  |
| Kalibrace | Manuální, 2 body |  | Manuální, 1 nebo 2 body | Manuální, 1 bod |  |
| Elektroda | SE220 |  |  | SE600 |  |
| Měřicí podmínky | 0 až 50 °C / max. vlhkost 95% |  |  |  |  |
| Typ baterie | 1 x 9V |  |  |  |  |
| Životnost baterie | cca 300 hod |  |  | Cca 150 hod |  |
| Automatické vypnutí |  |  | po 8 min klidu |  |  |
| Rozměry/hmotnost | 145 x 80 x 40 mm / 220 g včetně baterie |  |  | 185 x 82 x 45 mm / 165 g vč. baterie |  |

MW101

MW801

Přenosné pH metry řady MW100 – 102 jsou dodávány včetně pH elektrody, dvou pufrů 20 ml o pH 4,01 a 7,01, s kalibračním šroubovákem, 9 V baterií a návodem k použití.

Přenosné pH metry řady MW801 jsou dodávány včetně pH/EC/TDS sondy, 20 ml pufru o pH 7,01,20 ml roztoku 1.413 µS/cm, 20 ml roztoku 1.382 ppm, 9 V baterií a návodem k použití.

Přenosné pH metry řady MW802 jsou dodávány včetně pH/EC/TDS sondy, 20 ml pufru o pH 7,01,20 ml roztoku 1.413 µS/cm, 20 ml roztoku 1.500 ppm, 9 V baterií a návodem k použití.

Profesionální přenosné pH metry

| Specifikace / model | Mi105 pH/teplota | Mi106 pH/ORP/teplota |
| --- | --- | --- |
| Rozsah | - 2,00 až 16,00 pH - 5,0 až 105,0 °C | - 2,00 až 16,00 pH - 2.000 až + 2.000 mV - 5,0 až 105,0 °C |
| Rozlišení | 0,01 pH 0,1 °C | 0,01 pH 1 mV 0,1 °C |
| Přesnost při 25 °C | ± 0,02 pH ± 0,5 °C až do 60 °C, ± 1 °C venku | ± 0,02 pH ± 2 mV ± 0,5 °C až do 60 °C, ± 1 °C venku |
| Typická ECM odchylka | ± 0,02 pH ± 0,2 °C | ± 0,02 pH ± 2 mV ± 0,2 °C |
| Teplotní kompenzace | Automatická od – 5 až 80 °C | Automatická od – 5 až 80 °C |
| pH kalibrace | Automatická na 1 nebo 2 body | Automatická na 1 nebo 2 body |
| ORP kalibrace |  | Kalibrace z továrny |
| Sonda | MA914BR/1 | MA923D/1 |
| Měřicí podmínky | 0 až 50 °C / max. vlhkost 100% | 0 až 50 °C / max. vlhkost 95% |
| Typ baterie | 1 x 9V | 1 x 9V |
| Životnost baterie | cca 500 hod | cca 500 hod |
| Automatické vypnutí | po 8 min klidu | po 8 min klidu |
| Rozměry / hmotnost | 200 x 85 x 50 mm / 260 g vč. baterie |  |

Přenosné pH metry řady Mi105 a Mi106 jsou dodávány včetně sondy, dvou pufrů 20 ml o pH 4,01 
a 7,01, 2 x 20 ml čistícího roztoku na elektrody, 9 V baterií, s návodem k použití a kufříkem 
pro uložení přístroje a spotřebního materiálu.

Profesionální přenosné pH metry (pH/vodivost/TDS/teplota)

| Specifikace / model | Mi805 | Mi806 |
| --- | --- | --- |
| Rozsah | 0,00 až 14,00 pH 0 až 3.999 µS/cm 0 až 1.999 ppm 0,0 až 60,0 °C | 0,00 až 14,00 pH 0,00 až 20.000 mS/cm 0,00 až 10,00 pp7 0,0 až 60,0 °C |
| Rozlišení | 0,01 pH 1 µS/cm 1 ppm 0,1 °C | 0,01 pH 0,1 mS/cm 0,01 ppt 0,1 °C |
| Přesnost při 25 °C | ± 0,01 pH ± 2% celk. stupnice ± 0,5 °C | ± 0,01 pH ± 2% celk. stupnice ± 0,5 °C |
| Typická ECM odchylka | ± 0,02 pH ± 2% celk. stupnice ± 0,5 °C | ± 0,02 pH ± 2% celk. stupnice ± 0,5 °C |
| Teplotní kompenzace | Automatická od 0 až 60 °C | Automatická od 0 až 60 °C |
| pH kalibrace | Automatická na 1 nebo 2 body | Automatická na 1 nebo 2 body |
| EC kalibrace | Automatická, 1 bod | Automatická, 1 bod |
| Konverzní faktor EC / TDS | 0,45 do 1,00 | 0,45 do 1,00 |
| Sonda | MA851D/1 |  |
| Měřicí podmínky | 0 až 50 °C / max. vlhkost 100% |  |
| Typ baterie | 1 x 9V alkalická |  |
| Životnost baterie | cca 300 hod |  |
| Automatické vypnutí | po 8 min klidu |  |
| Rozměry / hmotnost | 200 x 85 x 50 mm / 260 g vč. baterie |  |

Přenosný pH metr řady Mi806 je dodáván včetně sondy, dvou pufrů 20 ml o pH 4,01 
a 7,01, 2 x 20 ml kalibračního roztoku 12.880 µS/cm, 2 x 20 ml čistícího roztoku na elektrody, 9 V baterií, návodem k použití 
a kufříkem pro uložení přístroje a spotřebního materiálu.

Přenosný pH metr řady Mi805 je dodáván včetně sondy, dvou pufrů 20 ml o pH 4,01 
a 7,01, 2 x 20 ml kalibračního roztoku 1.413 µS/cm, 2 x 20 ml čistícího roztoku na elektrody, 9 V baterií, návodem k použití 
a kufříkem pro uložení přístroje 
a spotřebního materiálu.